询 价 文 件

项目编号：FZB-20170822-103

项目名称：超微量紫外-可见光分光光度计

盐城工学院招投标工作办公室

2017年9月22日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城工学院采购计划，需对超微量紫外-可见光分光光度计(进口)项目进行询价采购，诚邀您前来投标。

一、项目编号：FZB-20170822-103

二、项目名称：超微量紫外-可见光分光光度计

三、投标人资格条件

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的经济实体，通过相关主管部门的注册、登记和检验且拥有实体经营店面，经营状况良好。

2. 投标人有固定的经营场所，有一定数量的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，具有良好的商业信誉和财务状况；

3、招标前两年内没有发生重大质量和安全事故，在经营活动中无违法违规记录。(提供相关承诺或证明)

4、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或所投产品的总部所拥有。投标人投标所使用的实施人员必须为本法人员工。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；同时按照政府采购类项目相关法律法规定处理。

四、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城工学院招投标办公室网站(http://zbxx.ycit.cn/Index.html)下载。

五、投标截止时间及要求：投标人请于2017年9月29日8:30-9:00时前将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城工学院希望大道校区行政楼630室。（本次采购不接受传真报价）

六、招标人情况

招标人名称：盐城工学院；

技术联系人：孔老师  联系电话：0515-88298848

采购单位联系人：周老师  联系电话：0515-88298682

招标办电话：  仓老师   联系电话：0515-88168897

七、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为：贰仟元人民币。

2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），并将银行汇款凭证复印件递交投标文件时交工作人员，招标结束后依据我校退款程序办理相关手续。

盐城工学院招投标工作办公室

2017年9月 22日

第二部分  投 标 人 须 知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2017年 9月27日9时前向我方提出，对于不影响公平竞争的问题我方将作出答复。

三、招标文件的修改： 在投标截止时间两天前，盐城工学院均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。

四、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式六份，即正本一份，副本五份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人营业执照。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。盐城工学院招投标领导工作小组会同有关人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

五、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等，并考虑推荐品牌的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其投标文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

六、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。

七、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于决标后无息退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还；对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

八、付款方式：外币汇率按照签订合同当天汇率计算，见单付款，开具100%信用证。

第三部分  项目需求

一、项目概况

1、本次招标设备是超微量紫外-可见光分光光度计。

2、本次招标为一个标段，招标内容为超微量紫外-可见光分光光度计采购、供应、安装、调试等相关伴随服务；

二、所需设备（含辅材）的数量及基本参数▲

（一）	技术指标要求

要求填写真实参数，投标时对具体参数能提供证明材料。

重要参数用“★”标出为必须满足指标，否则做废标处理。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 推荐品牌 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超微量紫外-可见光分光光度计 | 1 | 1、美国ThermoFisher 2、德国 Eppendorf 3、美国 Molecular Devices | ★1、检测浓度范围2ng/ul-27500ng/ul（dsDNA）； 2、波长范围190－850nm，可进行连续波长全光谱分析； ★3、光程含0.03, 0.05, 0.1, 0.2, 1mm 5个光程，可根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置； ★4、检测重复性0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 5、最小样品体积≤1ul； 6、载样点采用303高抛光耐磨不锈钢，并与主机整合，直接上样检测，不需再使用任何耗材； ★7、具备智能样本检测技术，可进行污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量； 8、仪器操作：7英寸以上高分辨率彩色触摸屏，并可调整角度，操作系统支持英文和中文。 ★9、仪器内置传感器，具有摄像头，检测前能对样品上样液柱进行数码成像，保证检测的准确性； 10、仪器的无线局域网和蓝牙设备须具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》； |

技术参数支持性文件只认可以下三种材料之一：

1、含技术指标的产品宣传彩页原件；

2、官网下载该产品的含技术指标PDF版，打印后相关页面上含产品Logo；

3、生产厂商出具的该产品技术指标证明材料并加盖生产商公章的原件（该证明材料应类似产品说明书中的技术指标部分；如证明材料仅含有第三部分“技术规格”中所列出的指标，或仅是简单复制该指标，则该证明材料无效）；

注：如产品彩页或官网技术参数有更新，请另提供原厂更新证明。

（二）安装，培训及售后服务

售后服务:

1．产品质量保证

1.1 供应商应保证其提供的设备是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。保证合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。

1.2 供应商应保证所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要，并承担按技术资料进行的操作致使设备或部件损坏的责任。

2．质保期限

2.1保修期限：整机保修期为12个月，自验收合格日计算，特殊情况除外。

2.2在规定的质保期内，供货方对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。出现上述情况，应在收到买方通知后24小时内进行咨询，若有重大故障，需在2小时内赶到现场进行修理或更换有缺陷的零部件或整机，并不得因此向买方收取任何费用。对造成的损失买方保留索赔的权利。

2.3为确保设备的正常运行，属微小缺陷，经卖方同意可由买方自行修理或解决，但由此发生的所有直接费用应由卖方负担。

2.4在质保期满后，双方应在质保期满后15天内签署有关设备的质保期期满证书一式二份，双方各执一份。对质保期外的服务，不因为买方不再支付费用而降低服务质量， 供应商应按照提供有偿服务的标准向买方提供及时、优质的保修服务。

3．培训计划

厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等现场培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供2个免费国内培训名额。

特别说明：本次采购产品为全套原装进口。

三、其它说明：

1、签订合同时需提供主要投标产品生产厂家开具的授权书原件、主要设备的质保承诺书原件所报商品均为原厂正宗原配产品。

２、以上提供设备品牌为推荐品牌，投标人若选用其他品牌投标，所报品牌型号技术要求、售后服务、下端客户评价必须等同于或优于参考品牌型号，投标时需提供相关证明文件，并得到技术联系人书面确认后方可投标，否则作为废标处理。

３、如无明确说明，不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术标准。

４、投标报价必须注明该报价所选品牌型号，并且投标人中标后按投标时选用的品牌进行供货。

５、供货时，必须提供各系统主要设备制造厂商针对本次项目出具的专项供货清单原件以及服务承诺函原件，以确保中标方所供设备为正品并保证服务承诺。

6、报价方案：外币报价：汇率按照签订合同当天汇率计算，见货运单付款，开具100%信用证，预付全款，学校负责协助办理报关免税资料。投标人的报价包括设备费、配置清单中主要配件及耗材、选配件、工具、安装测试费、测试验收费、培训费、运行维护费用，运输费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用等及其他项目有关的费用。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

7、交货期要求：签订合同后，90日历天内供货并安装、调试完毕。

第四部分  法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：                   公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加YGXJ           号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

第五部分  报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城工学院：

我单位愿意按照本询价文件（             ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、       报价单                                                        货币单位：       币种

| 采购号 | 采购商品 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 投标 单价 | 投标 金额 | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限：合同签订后，90日历天内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人若选用其他品牌投标，所报品牌型号技术要求、售后服务、下端客户评价必须等同于或优于参考品牌型号，投标时需提供相关证明文件，并得到技术联系人书面确认。

2．外币报价：汇率按照签订合同当天汇率计算，见货运单付款，开具100%信用证，预付全款，学校协助办理报关免税资料。投标人的报价包括设备费、配置清单中主要配件及耗材、选配件、工具、安装测试费、测试验收费、培训费、运行维护费用，运输费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用等及其他项目有关的费用。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

二、其他承诺及说明

投标人（单位公章）：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月