竞争性谈判采购文件

项目编号：FZB-20171130-164

项目名称：气相色谱-质谱（进口）

盐城工学院招投标工作办公室

二〇一七年十二月四日

目录

第一部分  竞争性谈判采购公告	3

第二部分  参加谈判投标人须知	6

第三部分  项目需求	14

第四部分  主要合同条款及格式	23

第五部分  投标文件的组成及格式	27

一、开标一览表（格式）	29

二、投 标 函 （格 式）	30

三、法定代表人授权书（格 式）	31

四、投标人资格声明（格式）	32

五、资信证明文件	33

六、技术参数响应及偏离表(如有)	34

七、商务条款响应及偏离表（如有）	35

第六部分  评标纪律和会场纪律	36

第一部分  竞争性谈判采购公告

根据盐城工学院采购计划，拟对气相色谱-质谱（进口）项目进行竞争性谈判采购，诚邀符合相关条件的投标人前来投标。

- 项目编号：FZB-20171130-164

- 项目简要说明：

1、项目名称: 气相色谱-质谱（进口）

2、招标内容：气相色谱-质谱（进口）, 具体设备名称、数量、品牌、产地、技术参数及要求等详见竞争性谈判采购文件。

3、项目地点：盐城工学院环境学院

4、工期要求：合同签订后90日历天内完成所需产品的采购、生产、供应、运输、安装、调试、售前等相关伴随服务，并通过验收合格。

5、质量标准：设备质量等级为“合格”，并符合竞争性谈判采购文件中技术参数及要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

- 投标人资格条件：

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有独立法人资格的经济实体。

2、投标人有固定的经营场所，有一定数量的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，具有良好的商业信誉和财务状况。

3、采购人就本项目所规定的投标人的其他资质要求：

3.1投标人必须在中国境内注册，且有能力按竞争性谈判采购文件规定的要求完成本次设备采购及安装等相关伴随服务的独立法人企业。

3.2投标人必须具有独立承担民事责任和履行合同能力。

3.3投标人近三年内没有严重违约和重大质量问题、安全事故、投标违规等不良记录而被政府有关部门处罚，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。

3.4本次招标采购人一律不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包与分包。

3.5 投标人具有投标品牌仪器原厂授权书原件。

4、投标人有串标、弄虚作假行为的，投标保证金不予退还。

5、本次招标不接受联合体投标。

四、竞争性谈判采购文件发放(布)

发放方式：在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html上下载。。

五、投标文件接受

投标截止时间： 2017年 12月 8日08:30-09:00。

投标文件接收和谈判会议地点：盐城市希望大道中路1号盐城工学院行政楼六楼630室。

谈判开始时间:  2017年 12月 8日09:00。

六、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为：7000元。

2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），送达投标文件时将银行汇款凭证复印件（加盖公司公章）交工作人员，采购结束后依据我校退款程序办理相关手续。

七、采购人及其他情况

采购人名称：盐城工学院

技术联系人： 郭老师 联系电话：18724151879

采购联系人：周老师　联系电话： 0515-88298682

招标办联系人：仇老师  联系电话：0515-88168897

第二部分  参加谈判投标人须知

一、总 则

1、采购方式：本次气相色谱-质谱（进口）项目采用竞争性谈判方式采购。

2、谈判适用范围：本次竞争性谈判采购文件仅适用于气相色谱-质谱（进口）采购。

3、谈判适用法律

本次谈判及由此产生的合同适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规。

4、竞争性谈判采购文件的约束力

投标人一旦下载（领取或接受到）竞争性谈判采购文件并决定参加谈判，即被认为接受竞争性谈判采购文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判采购公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、定义

5、“谈判主持人”系指采购人。

6、“质保期”系指非人为因素情况下，一切维修保养费用由中标人承担的期限。

7、合格的产品、项目和服务

7.1投标人提供的所有产品、项目及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

7.2投标人必须按竞争性谈判采购文件要求提供合格的产品、项目及服务及其证明文件。

7.3采购人将拒绝接受不合格的产品、项目和服务。

三、竞争性谈判采购文件

8、竞争性谈判采购文件是用以阐明本次采购项目的情况，以及与投标、谈判、评审程序相应的条款和投标文件格式。投标人应仔细检查竞争性谈判采购文件是否齐全，如有缺漏责任自负。

9、竞争性谈判采购文件的组成：

第一部分  竞争性谈判采购公告

第二部分  参加谈判投标人须知

第三部分  项目需求

第四部分  主要合同条款及格式

第五部分  投标文件组成及格式

第六部分  评标纪律和会场纪律

10、竞争性谈判采购文件的答疑、澄清与修改

10.1投标人对竞争性谈判采购文件有疑问的，请在规定时间与技术联系人对接。

10.2采购人可以在投标文件接收截止时间三个工作日前，对竞争性谈判采购文件中（包括附件）进行修改或补充，通过网上发布。

10.3采购人有权按照政府采购的有关要求推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上通知所有谈判的投标人。

10.4采购人以网上发布方式对竞争性谈判采购文件作出的澄清、修改或补充，与竞争性谈判采购文件具有同等效力,并对投标人具有约束力。

10.5采购人或其他任何人非法澄清或答复，不具任何效力。

10.6竞争性谈判采购文件以外的内容，一律拒绝答复。

10.7竞争性谈判采购文件中未尽事宜遵照《政府采购法》和国家有关规定处理。

四、投标（谈判响应）文件的编制

11、编制原则

投标人应当仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按照要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料真实、准确，以确保对竞争性谈判采购文件做出实质性响应。否则，其谈判资格将被取消。

12、投标文件的语言及度量衡单位

12.1 投标人提交的投标文件以及投标人与盐城工学院招投标工作办公室就有关谈判采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

12.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

13、投标文件的构成、格式

13.1 投标人编写投标文件应按照竞争性谈判采购文件要求及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。投标文件应（至少）包括投标函、法定代表人授权书、投标人资格声明、开标一览表、资信证明文件等部分。

注：如果投标人技术参数、商务条款存在偏离的，可提供相应的技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表。

13.2 投标文件必须打印或复印，编制投标文件资料目录，并按顺序装订成册。

14、投标报价

14.1投标报价的货币单位：外币。

14.2投标人应按照竞争性谈判采购文件规定格式填报开标一览表。每项设备和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

14.3采购人需求的产品供应、安装，调试及有关技术服务等。

14.4投标报价应包括投标人为完成竞争性谈判采购文件确定的招标范围内的所有工作内容，投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部招标产品并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费、配置清单中主要配件及耗材、选配件、工具、安装测试费、测试验收费、培训费、运行维护费用，运输费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用等及其他项目有关的费用。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

14.5投标人根据招标内容的要求，准确报价，一经报出，不得更改。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、开标一览表

投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件。

16、投标人资格和能力的资信证明文件

投标人必须按照竞争性谈判采购文件的要求提供有关资信证明文件材料，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

五、投标

17、投标保证金、履约保证金

17.1投标保证金是投标文件的一个组成部分。

17.2投标人在投标时，须按竞争性谈判采购公告中的要求提交投标保证金。投标保证金的交纳形式为银行汇款，不接受其他形式的提交。（投标保证金专户账户信息详见竞争性谈判采购文件中第一部分竞争性谈判采购公告）。

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.3中标人的投标保证金采购公示结束后自动转为履约保证金，于合同履行后无息退还；未中标的投标人于采购公示结束后退还投标保证金（无息）。

17.4投标保证金的银行汇款凭证在提交投标文件时交给工作人员，不可放在投标材料中。

17.5出现以下情况，投标人的保证金将被没收：

（1）投标人在递交投标文件有效期内退出采购活动的；

（2）投标人在中标后不按其投标承诺签订合同，或放弃中标人身份的；

（3）投标人在投标文件中提供虚假材料以骗取中标的；

（4）投标人在招标期间用非法手段试图影响、改变评审结果的。

18、投标有效期

18.1投标有效期为竞争性谈判采购文件规定的开标之日后45日内。

18.2特殊情况下，谈判主持人可于投标有效期截止前要求投标人同意延长投标有效期。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本用封袋(盒)密封完好，且在封袋(盒)接缝处加盖骑封章(投标人公章)，并注明“请勿于X年X月X日X时X分前启封”字样。不论投标投标人中标与否,投标文件均不退回。

19.2如果未按要求密封和加写标记，谈判小组对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，谈判小组将予以拒绝，并退回投标人。

20、投标文件的签署、修改及撤回

20.1投标人应按照参加谈判投标人须知要求递交投标文件，投标文件封面须注明“正本”或“副本”字样。若正本和副本内容有差异，以正本为准。

20.2投标人应严格按照竞争性谈判采购文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字或盖章。

20.3投标文件中出现任何行间插字、涂改和增删，投标无效。包括投标文件出现漏页或缺页等情况，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

20.4投标人在递交投标文件前可修改投标文件，修改部分必须以书面形式列出并须投标人签字盖章。投标人在递交投标文件后，不可以再对投标文件进行修改，否则作无效投标处理。如申请撤回投标，需投标人书面申请并签字。

21、投标文件的递交与接收

21.1递交投标文件份数要求：正本1份，副本5份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

21.2采购人将按竞争性谈判采购公告中规定的时间和地点接收投标文件。投标投标人应委派携带有效身份证件的法定代表人或授权代表准时参加，并需签名以证明其出席。

21.3对在投标截止时间后收到的投标文件将被拒绝。

六、谈判、评审及中标

22、采购人在规定地点组织谈判开始仪式。

23、项目领导小组成员、请购人代表、监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

24、谈判内容

谈判投标人须针对本次采购的项目需求和谈判小组提出的问题进行详细阐述、答辩及确认。

25、谈判小组

25.1采购人将根据本次采购项目的特点组建谈判小组，其成员三人以上单数组成。

25.2谈判小组将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和竞争性谈判采购文件要求与各投标人进行谈判。如发现谈判小组的工作明显偏离竞争性谈判采购文件的要求，或明显违反国家法律法规，经监督委员会同意，谈判主持人有权解散谈判小组，重新组织谈判，并依法追究有关人员的法律责任。

26、对投标文件响应性的审查和确定

26.1谈判小组将对投标文件进行审查、质疑、询问、评估、比较和评定。

26.2谈判小组将依据法律法规和竞争性谈判采购文件的规定,对投标人投标文件进行资格性检查和符合性检查,以确定是否符合参加谈判的资格和实质性响应竞争性谈判采购文件的要求。

26.3谈判小组将审查投标文件是否对竞争性谈判采购文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过谈判小组三分之二及以上成员的认定。

26.4被认定为非响应性的投标文件的情形

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照竞争性谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价的；

（4）选用非推荐品牌、产地的投标人，未提供采购人出具的品牌、产地书面确认函的；

（5）投标人不具备竞争性谈判采购文件中规定资格要求的；

（6）不符合法律、法规和竞争性谈判采购文件中规定的实质性要求的；

（7）其他法律、法规及本竞争性谈判采购文件规定的以及与本竞争性谈判采购文件所规定的技术和商务条款经谈判小组三分之二以上成员认定出现重大负偏离的情形。

26.5 采购项目被终止的情形

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）各谈判投标人的最终总报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

27、投标文件内容的澄清和修改

27.1谈判小组在谈判时将会要求投标人对其投标文件内容进行澄清或修改。谈判小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.2投标人所作的重要承诺均应补充以书面形式确认，并由其法定代表人或授权代表签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

27.3投标人必须对谈判小组的澄清和修改要求做出明确响应，否则由此产生的任何不利于投标人的后果由其自行承担。

27.4除非谈判小组主动要求，谈判以外的任何时候投标人均不得就谈判事宜与谈判小组联系。

28、中标原则

28.1 对于通过资格性和符合性审查的投标人，谈判小组通过抽签或随机确定的谈判顺序，然后由谈判小组所有成员集中与单一投标人逐一进行谈判。

28.2 谈判最终（最后一轮）报价将作为评审确定中标的依据。谈判承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。

28.3 投标人后一次报价或最终报价应在设备数量、配置、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。

28.4不符合资格性和符合性审查的投标人，不论是否已经参加了后续谈判报价，均不得授予中标资格。

28.5谈判后，谈判小组从合格的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

29、评审结果公示

29.1评审结束后，评审结果或中标候选人名单将进行公示。

29.2若有充分证据证明，中标候选人提供虚假材料、恶意串通、不满足本竞争性谈判采购文件规定的实质性要求，或不符合法律、法规的规定的其他情形的。一经查实，将被取消中标资格，并按有关规定进行处理。

30、质疑处理

30.1参加谈判的投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，及时以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式以及匿名的质疑将不予受理。

30.2质疑必须以参加谈判投标人的法定代表人或授权代表（谈判响应文件中所确定的）签字，并加盖公章，送达的方式提交，需提供单位或个人正确联系方式。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

30.3未参加谈判的投标人或在谈判采购中本身权益未受到损害或从谈判采购中受益的投标人所提出的质疑也不予受理。

30.4采购人将在收到投标人的书面质疑后的规定时间内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.5 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，三年内不得进入盐工采购市场。

31、后续审核

在确定了中标意向单位后，采购人有权组织有关专家和代表对中标意向单位及其合作方以往成功案例等进行考察。

32、中标通知书

32.l公示结束后，采购人将向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

33、签订合同

33.l中标人凭中标通知书，按照竞争性谈判采购文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订政府采购合同，逾期作违约论处，投标保证金将不予退还，并按有关规定予以处罚，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

33.2 竞争性谈判采购文件、中标人的投标文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件及补充确认材料均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得将设备及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

第三部分  项目需求

一、采购清单、技术规格参数、其他要求

（一）采购清单

气相色谱-质谱（进口）1台

配置清单如下：

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1台 |
| 2 | 质谱检测器 | 1台 |
| 3 | 进样器 | 1套 |
| 4 | 色谱柱VF-624ms (60m×1.80µm×0.32mm) | 1套 |
| 5 | 记录器 | 1台 |
| 6 | 数据处理工作站 | 1套 |
| 7 | 离子源备件 | 1套 |
| 8 | 工具包 | 1套 |
| 9 | 消耗品包 | 1套 |
| 10 | 机械泵 | 1台 |
| 11 | 泵油 | 2L |
| 12 | 纯水仪 | 1台 |
| 13 | 联想电脑 | 1台 |
| 14 | 打印机 | 1台 |

（二）技术参数要求

1. 工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源

1.2 环境温度：4-55˚C

1.3 环境湿度：<95%

2. 技术性能

2.1基本性能

2.1.1  质量数范围: 1.5 ～ 1000 u

2.1.2  灵敏度:

EI Scan：1pg 八氟萘 OFN m/z 272  S/N ＞ 600 (rms)

IDL: IDL ≤24 fg（100 fg OFN 8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 8%）

2.1.3  分辨率：R≧2M（FWHM)

2.1.4  质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温)

2.1.5  最大扫描速度：10,000 u/sec (专利ASSP功能配合)

2.1.6  采样频率：可达100Hz

2.2  离子源

2.2.1  EI（标配）

2.2.2  离子源材质：整体惰性化高灵敏度离子源

2.2.3  离子化能量：10 ～ 200eV

2.2.4  离子源温度：独立控温，140 ～ 350℃

2.2.5  灯丝电流：5 ～ 250μA（发射电流）

2.2.6  双灯丝设计

2.2.7  GCMS 接口温度：50 ～ 350℃

2.3  质量分析器

2.3.1  配备预四极的高精度全金属四极杆。

配备预四极的高精度全金属四极杆，预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。

2.3.2  具有ASSP快速扫描专利技术,能够最大限度的减少快速扫描时灵敏度和质谱图正确性的降低。

2.4  扫描功能

2.4.1  扫描功能:

支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。

2.4.2  在SIM模式下，最大支持64通道 x 128 组。

2.5  检测系统

2.5.1  二次电子倍增管，配备专利偏转透镜（Overdrive Lens）和±10kV转换打拿极。

2.5.2  离轴连续打拿电子倍增器

2.5.3  动态范围：8×106

2.6  真空系统

2.6.1  高真空：单涡轮分子泵系统（80L/sec、HiPace）

2.6.2  低真空：30L/min（60Hz）机械泵

2.6.3  标准配备皮拉尼真空规

2.6.4  软件直接监测低真空

2.6.5  柱流量最大可达最大4mL/min（He）

2.7  气相色谱部分

2.7.1  快速加热和冷却的柱温箱

2.7.1.1  柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃

2.7.1.2  程序升温：20阶21平台

2.7.1.3  最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加

2.7.1.4  温度设定精度：0.1℃。

2.7.1.5  控温精度：0.01℃。

2.7.1.6  温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃。

2.7.1.7  冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min。

2.7.1.8  具有柱温箱温度的自动保护功能。

2.7.1.9  最大运行时间：9999.99分钟。

2.7.2  分流/不分流进样口。

2.7.2.1  最高温度：450℃。

2.7.2.2  配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能。

2.7.2.3  标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量。

2.7.2.4  压力设定范围：0 ～ 1035 kPa。

2.7.2.5  升压速率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min。

2.7.2.6  压力程序：最大7阶。

2.7.2.7  分流比设定范围：0 ～ 9999.9。

2.7.2.8  流量设定范围：0～1250mL/min。

2.7.3  面板键盘。

2.7.3.1  完全控制及显示所有温度区域和载气流量。

2.7.3.2  完全控制所有检测器功能和检测器气体。

2.7.3.3  实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。

2.7.4  其他

2.7.4.1  配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行。

2.7.4.2  多种附件可供选择，可选配DI直接进样装置、AOC-20i/s自动液体进样器、AOC-5000 Plus多功能自动进样器等。

2.8 数据处理系统

2.8.1  数据采集和文件格式

GCMSsolution 支持 Scan，SIM和FASST（快速自动Scan/SIM同时扫描）数据采集方式。依靠准确迅速的“One-Window”技术，以最优布局显示信息。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。

2.8.2 方法创建

支持“Smart SIM”功能（自动创建SIM表）、支持“COAST”功能（自动创建SIM表）和“AART”功能（基于保留指数的保留时间自动校正）等功能。

2.8.3 维护支持

支持“Easy sTop”不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）和“MS Navigator”功能（引导用户进行仪器的使用和维护等操作）。

2.8.4 数据库和方法包

支持NIST库，Wiley库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库，如Compound Composer快速筛查数据库，代谢物分析数据库，农药分析方法包，水质分析方法包，农药谱库，香精香料谱库，法医毒品数据库，EPA分析软件，VOC分析软件等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能。

2.8.5  谱库检索

具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。

2.8.6  报告制作

具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出，自建谱库也可转换为JCAMP格式，强化与NIST提供的AMDIS程序的联合使用。

2.8.7  质量控制

具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

2.8.8  网络化控制

GCMSsolution可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。

2.9 纯水仪

进水水质：适于饮用的自来水；进水传导性：25℃时小于2000μS/cm；进水总有机碳（TOC）：＜2000 ppb；电阻率：25 °C 时，为18.2 M[1].cm；产水流速：2L/min；总有机碳（TOC）：> 5 ppb (μg/L)；细菌：< 0.1 cfu/mL；热原质（干扰素）：< 0.001 Eu/mL（无热源）；Rnases：< 0.01 ng/mL (无RNase)；Dnases：< 4 pg/mL (无DNase)

2.10 联想电脑

显卡类型：独立显卡；CPU类型：酷睿六代i7处理器; CPU型号：i7-6700；核心数四核；显存容量：独立2GB；内存容量：16GB；速度：DDR4；插槽数量：4个；最大支持容量：32GB；硬盘容量：256GSSD。

2.11 打印机

- 其他要求

- 投标设备必须为进口品牌。

- 要求设备有原厂授权。

- 以上提供设备的品牌为推荐品牌，投标人若选用其他品牌投标，必须得到技术联系人认可同意，且所报品牌型号技术要求、售后服务、下端客户评价必须等同于或优于参考品牌型号，投标时需提供相关证明文件，且需得到我方技术联系人书面确认后方可投标，否则作为废标处理。

二、交货期要求

签订合同后，90 天内仪器设备安装调试结束并交付使用。

三、交货地点

交货地点为：盐城工学院环境学院。

四、付款方式

外币报价：汇率按照签订合同当天汇率计算，见货运单付款，开具100%信用证，预付全款。

五、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后5日内签订采购合同。

六、售后服务及服务承诺

6.1 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等现场培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供2个免费国内培训名额（培训期限不少于5个工作日）。

6.2 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

6.3 在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.4 设备免费质保期至少为两年（具体按中标人投标承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的设备，终生维修，维修时只收零部件成本费。

七、特别说明

7.1 如由于招标内容中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时必须补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四部分  主要合同条款及格式

- 盐城工学院采购合同

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 盐城工学院采购合同（设备类）

项目编号：

项目名称：

甲方：（买方）盐城工学院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城工学院招投标工作办公室采购          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目（设备）内容及需求:设备名称、型号、规格、品牌、技术参数及要求、数量、项目实施时间等相关内容（详见竞争性谈判采购文件）。

二、质量要求、技术标准及售后服务

1.乙方按照国家规定的标准和标书规定的标准执行。

2.乙方应按竞争性谈判采购文件规定的设备性能、技术参数及要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

3.乙方提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

4.对达不到技术参数者，根据实际情况，经甲、乙双方协商，可按以下办法处理：⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用；⑵贬值处理：由甲、乙双方合议定价；⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

6.在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.设备免费质保期至少为 两 年（具体按中标人投标承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的设备，终生维修，维修时只收零部件成本费。

三、有关费用：项目交付使用前的一切费用由乙方承担。

四、交货地点：盐城工学院环境学院。

五、调试和验收：标书中有规定的按标书的规定执行，没有规定的，按相关行业标准和方法进行验收。

1.甲方对乙方提交的设备依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和相关行业标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术参数的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对设备作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备交甲方。

3．甲方对乙方提供的设备在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术参数，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的设备，甲方可请专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲、乙双方协商解决。

六、设备包装、发运及运输

1.乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

3.设备在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.设备在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方设备已送达。

七、知识产权：乙方应保证甲方在使用、接受本合同设备和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

八、产权担保：乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、付款方式及期限：乙方按照竞争性谈判采购文件和合同的要求安装、调试结束并经甲方验收合格后，单据及发票齐全，按采购文件的要求付款。

十、保证金：项目验收合格后无息退还投标保证金。

十一、违约责任：按照标书的规定和国家的有关规定处理。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，甲、乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议的解决：本合同在履行过程中发生争议，由当事人甲、乙双方协商解决，协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它约定事项

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章。

2.盐城工学院招投标工作办公室　竞争性谈判采购文件和乙方的投标文件中被招标方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

3.本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

4.本合同一式五份，合同甲方肆份、乙方壹份。

甲方（单位名称）：                           乙方（单位名称）：

地址：                                      地址：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

联系电话：                                  联系电话：

日期：2017年  月  日

第五部分  投标文件的组成及格式

投   标   文   件

项目编号：

项目名称：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

投标主要文件目录

一、开标一览表

二、投标函

三、法定代表人授权书

四、投标人资格声明

五、资信证明文件

六、技术参数响应及偏离表(如有)

七、商务条款响应及偏离表（如有）

## 一、开标一览表（格式）

盐城工学院招投标工作办公室：

本公司愿意遵照                  标书文件条款，并按采购项目需求作如下报价：

- 明细报价                              币种：

| 序号 | 采购商品名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  | 大写: 小写：（ ） |  |  |  |  |

1、投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部招标产品并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费、配置清单中主要配件及耗材、选配件、工具、安装测试费、测试验收费、培训费、运行维护费用，运输费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用等及其他项目有关的费用。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

2、外币报价：汇率按照签订合同当天汇率计算，见货运单付款，开具100%信用证，预付全款，学校协助中标单位办理免税材料。

投标人（单位公章）：

联系电话：

法定代表人（签章）：

年    月     日

## 二、投 标 函 （格 式）

致：盐城工学院招投标工作办公室：

根据贵方的  　　 号竞争性谈判采购文件，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。并据此函，兹宣布同意如下：

1.按竞争性谈判采购文件规定的各项要求，向贵方提供所需设备与服务。

2.遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方经踏勘项目现场和研究贵方竞争性谈判采购文件所有内容后，决定无保留地接受竞争性谈判采购文件所有条款，愿以人民币（大写）                    （￥：     元）的总价承包本招标内容内的全部内容，并承担任何质量缺陷责任。

3．我方承诺，本项目质保期为       年。

4．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本项目的项目负责人。

5.如果我方中标，我方将按竞争性谈判采购文件的规定履行合同责任和义务。

6.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

7.我方已详细审核全部竞争性谈判采购文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

9.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方的投标保证金可被贵方不予退还。

10.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

11.一旦我方中标,我方将根据竞争性谈判采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

12.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人（单位公章）：

法定代表人（签章）：

投标人授权代表姓名（签字）：                            手 机：

日 期：_______年____月____日

## 三、法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签章：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

## 四、投标人资格声明（格式）

| 投标人企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章）:                                           日期：     年    月    日

法定代表人（签章）：

## 五、资信证明文件

- 1、营业执照（副本）（复印件、加盖单位公章）。

- 2、投标（法人或授权）代表有效身份证件(复印件、加盖单位公章，原件自带备查)。

- 3、竞争性谈判采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

- 注：竞争性谈判采购文件要求提供原件的必须提供，没有要求的提供加盖单位公章的复印件，原件投标时自带备查。

## 六、技术参数响应及偏离表(如有)

投标人全称（单位公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签章）：

注：1、按照基本技术参数详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 日期：  年   月   日

## 七、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（单位公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人（签章）：

日期：  年   月   日

第六部分  评标纪律和会场纪律

评 标 纪 律

1、评委应准时参加评标会，并服从盐城工学院招投标工作办公室的管理；评委与本次投标人有利害关系时，应当主动回避。

2、评委应当客观公正地履行职责，公平地对待所有投标人，遵守职业道德，对所有的评审意见承担相关法律责任。

3、评委应当坚持原则，严格按照竞争性谈判采购文件相关规定进行独立评标。

4、评委不得私下相互串通意见；不得和用户进行非正式的交换意见，联合排斥其他投标人；评委不得私下接触投标人，不得进行任何非正式商务谈判，不得在评标期间利用各种方式向投标人传递评标信息等。

5、评委对投标人的澄清、评标和授标建议等有关的情况，以及对投标人的现场考察资料应当予以保密，评标资料一律不得带离评标会场。

6、评委在评标、定标期间，统一保管通讯设备；因特殊情况必须离开评标会场，应由纪委或盐城工学院招投标工作办公室工作人员陪同。

7、评委应当自觉接受纪委和盐城工学院招投标工作办公室的监督。如发现未按规定的程序和要求进行的活动应及时提醒和制止，必要时可要求暂停采购活动，报相关部门处理。

会 场 纪 律

为保证本次采购活动的“公开、公平、公正”，所有与会人员必须遵守以下纪律：

一、评标委员会成员要认真执行评委会工作纪律，不得无故离开评标现场。评标期间不得利用各种方式向投标人传递评标信息。

二、采购人代表要自觉遵守政府采购的规定，不得干扰评标活动。

三、投标人代表须遵守会场纪律，服从会议安排，不得以任何方式与评委、纪委、采购人代表和现场工作人员进行私下接触。

四、监督成员要认真履行职责，不得无故离开评标现场。如出现不规范行为有权利及时进行制止，但不得干预评标。

五、现场工作人员要认真做好开、评标会现场的组织协调和服务工作。