单一来源采购文件

项目名称：电子万能试验机等设备

项目编号：FZB-20181206-092

盐城工学院招投标管理办公室

二 〇 一 八 年 十二 月 六 日

总  目  录

- 总 目 录  …………………………………………………2

- 第一章  单一来源采购预告………………………………3

- 第二章  投标人须知………………………..…….………5

- 第三章  项目需求质量标准………………… …………10

- 第四章  投标文件的组成及格式……………… ………17

一、投标函……………………………………… ………19

二、法定代表人授权书…………………………… ……20

三、投标人资格声明…………………………… ………21

四、资信证明文件……………………………… ………22

五、报价一览表 ……………………………………..…23

六、投标配置及分项明细报价表…………………..…..24

七、技术参数响应及偏离表………………………… …25

- 八、商务条款响应及偏离表………………………… …26

- 九、服务承诺…………………………………………..…27

第一章  单一来源采购预告

根据采购计划，经专家论证、单一来源采购报前网上公示、校内内控机制会签、属地主管部门批准,盐城工学院对电子万能试验机等设备项目进行单一来源采购,特邀扬州卡库分析仪器有限公司前来投标。

- 项目名称: 电子万能试验机等设备

项目编号:FZB-20181206-092

二、项目简要说明

1. 采购内容：微机控制电子万能试验机（50KN）、微机控制压力试验机（两位一体机300KN/10KN）、微机控制压力试验机（2000KN）

2. 项目实施地点：盐城工学院建军东路校区 秸秆生态建材工程中心

3. 工期要求：合同签订后  30  天内完成所需产品的组织、生产、运输、清点、安装、调试、试运行等相关伴随服务，并通过验收、交付。

4. 质量标准：设备质量等级为“合格”，并符合单一来源采购文件、投标文件中所有技术参数及要求、国家现行相关规范标准及有关部门颁布的相应的最新标准；项目确保通过上述文件、规范和标准的验收。

三、投标人资格条件

投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人，且具备下列条件：

1.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

2.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年的不需）；

3. 提供多证合一（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证）证照复印件盖章，提供法人或被授权代表人身份证复印件盖章，原件携带备查；

4.提供与项目类似的高校合作业绩证明文件复印件盖章；

5.提供参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、失信记录的声明；

6.投标产品拥有自主的知识产权或被授权，没有任何产权纠纷。

四、公告期限

自本预告发布之日起5个工作日。

五、采购文件的获得

自行到盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院招投标管理办公室主页http://zbxx.ycit.cn/Index.html下载。

六、投标时间地点

投标起、止时间： 2018 年 12 月 20 日上午8：30～9：00.

投标文件递交地点：盐城市希望大道中路1号盐城工学院行政楼六楼门厅。投标人请走南门、北门，按门禁要求换证进出。

七、谈判时间

2018 年 12 月 20 日上午9：00。

八、投标保证金

1.本次采购投标、履约保证金金额为：7000.00元。

2.投标、履约保证金一律用银行本票(同城)或银行汇票(异地)的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院(无需填写账号)，付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件到财务处办理相关手续。未按采购文件要求缴纳保证金的视为不响应采购文件情形，其投标文件不予接受。中标人的投标、履约保证金直接转为履约保证金并开具发票，合同履行完毕、验收合格、培训完成后10日内无息退回。

本项目招标（采购）资料费 300.00元，在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。如中标人放弃中标资格或未在规定时间内签订合同，则投标保证金（预算的2%）不予退还。投标人交纳的招标（采购）资料费，无论中标与否均不予退还。

九、采购人及其它情况

采购人名称：盐城工学院

技术联系人： 钟栋青        联系电话：15961999709

归口部门联系人：凌老师    联系电话：0515-88298682

招标办联系人：孟老师       联系电话：0515-88168897

第二章  投标人须知

一、总 则

1.采购方式：本   电子万能试验机等设备   项目采用单一来源方式采购。

2.谈判适用范围：本单一来源采购文件仅适用于  电子万能试验机等设备      项目采购。

3.采购文件的约束力

投标人一旦递交投标文件，即被认为接受了采购文件的全部条款、所有规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、定义

4.“质保期”系指非人为因素情况下，一切维修保养费用由中标人承担的期限。

5.合格的产品、项目和服务

5.1投标人提供的所有产品、项目及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

5.2投标人必须按采购文件要求提供合格的产品、项目、服务及其证明文件、产权文件或产权拥有人的授权文件。

5.3采购人将拒绝接受不合格的产品、项目和服务；拒绝接受产权归属不清晰的产品、项目、服务。

三、单一来源谈判采购文件

6.采购文件的组成

第一部分  单一来源采购预告

第二部分  投标人须知

第三部分  项目需求质量标准

第四部分  投标文件的组成及格式

第五部分  评标纪律和会场纪律

7.采购文件的答疑、澄清与修改

7.1投标人对采购文件有疑问的，请在规定时间与技术联系人对接。

7.2采购人可以在投标文件接收截止时间三个工作日前，对采购文件进行修改或补充，同时告知投标人。

7.3采购人有权按照政府采购的有关规定推迟投标时间，并告知投标人。

7.4采购人对采购文件作出的澄清、修改、补充或变更，与采购文件具有同等效力,并对投标人具有约束力。

四、投标（谈判响应）文件的编制

8.编制原则

投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实、准确，以确保对采购文件的全部内容作出实质性响应。否则谈判终止。

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件的构成、格式、编制

10.1 投标人应按照采购文件规定构成、格式制作投标文件。

10.2 投标文件必须打印或复印，编制投标文件资料目录，并按顺序装订成册。

10.3投标文件需提供正本1份（正反打印），副本2份。若正本和副本内容不一致，以正本为准。对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.4投标文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样，封面必须注明“项目名称”、“项目编号”、投标单位全称等字样，需法人签名，并加盖单位公章。

10.5投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效。由此产生的不利后果由投标人自行承担。

11.投标报价

11.1投标报价的货币单位：人民币元。

11.2投标报价应包括投标人为完成采购文件确定范围内的所有工作任务，投标人应充分考虑为完成上述任务直至交付验收所必须提供的全部产品并进行相关服务所需的一切费用。凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险包括政策性调整等因素也包括在投标报价中，最终结算时除合同约定外一律不予调整。

12.报价一览表

12.1投标人应按规定格式填报报价一览表。每项设备和服务等只允许有一个报价（产品原本就有的配件、工具属于赠与性质，不得计入报价），任何有选择的报价将不予接受(如有备件，备件的价格不属于有选择的报价；但备件价格不得计入总报价，不作评审依据)。

12.2投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，装入投标文件。报价一览表中的小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准；“投标配置及分项明细报价表”与“报价一览表”不一致的以“报价一览表”为准；“投标配置及分项明细报价表”中单价、小计与合计不一致的，以有利于采购人的方式确定。

13.投标人资格和能力的资信证明文件

投标人应按照要求提供资信证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格投标和有能力履行合同。

五、投标

14.投标保证金、履约保证金

14.1投标保证金是投标文件的组成部分；如中标则自动转为履约保证金，于项目验收合格后无息退还。

14.2投标人在投标时，须按预告中的要求、方式提交保证金。

未按要求提交保证金的投标，谈判终止。

14.3投标人在提交投标文件时，将采购人财务部门出具的保证金、资料费凭证交验，不可封入投标文件袋（盒）中。

14.4出现下列情况，投标人的保证金将不予退还：

14.4.1投标人交纳了保证金但放弃投标，或递交了投标文件放弃谈判，或在递交投标文件有效期内退出投标活动的；

14.4.2投标人在中标后放弃中标人身份或不按投标承诺签订合同的；

14.4.3投标人在投标文件中提供虚假材料骗取中标的；

14.4.4投标人在采购法定程序运行期间有违法、违规行为的。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后45个日历天。

15.2特殊情况下，评委会可于投标有效期截止前要求投标人同意延长投标有效期。

16.投标文件的签署、修改及撤回

16.1投标人应严格按照采购文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字、盖章。

16.2投标人在递交投标文件后，不可再对投标文件进行修改，否则作无效投标处理。如申请撤回投标，需投标人书面申请并签字，谈判终止，投标保证金不予退还。

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将3份投标文件密封在一个文件袋（盒）中，且在封袋(盒)接缝处加盖骑封章(公章)；不加盖骑缝章或将3份投标文件分别密封在3个文件袋（盒）中视为无效投标，将被拒收。

17.2文件袋（盒）封面应注明“项目名称”、“项目编号”、“请勿于X年X月X日X时X分前启封”、投标人全称、法人签名等字样，并加盖单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标文件的递交与接收

18.1投标人应按预告中规定的时间和地点递交投标文件，应委派携带有效身份证件的法定代表人或授权代表准时参加。

18.2投标截止时间后递交的投标文件将拒收。

六、谈判、评审及中标

19.对投标文件响应性的审核和确定

19.1谈判（评审）小组将依据法律法规和采购文件的规定,对投标文件进行资格性审核和符合性审核,以确定投标人是否符合参加谈判的资格、投标文件是否实质性响应采购文件的要求。

19.2谈判（评审）小组将审核投标文件是否有重大偏离。重大偏离的认定需经过三分之二及以上评委的认定。

19.3被认定为非响应性投标的情形：

19.3.1未按要求交纳保证金的；

19.3.2未按照采购文件要求密封、签署、盖章的；

19.3.3报价时采用选择性报价的；

19.3.4选用非推荐品牌、产地的，未提供采购文件要求出具的品牌、产地书面确认函的；

19.3.5不具备采购文件规定的资格要求的；

19.3.6经谈判（评审）小组三分之二及以上成员认定，技术和商务条款出现重大负偏离的；

19.3.7有不符合采购文件条款规定、国家法律、法规要求的其它情形。

19.4 采购项目被终止的情形：

19.4.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.4.2投标人的最终报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

19.4.3因重大变故，采购任务取消的。

20.投标文件内容的澄清和修改

20.1谈判（评审）小组在谈判中可能会要求投标人对其投标文件内容进行澄清或修改。谈判小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

20.2投标人应对谈判（评审）小组的澄清和修改要求按时做出明确响应，否则谈判终止。

20.3投标人所作的澄清或修改均应以补充书面形式确认，并由其法定代表人或授权代表签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

21.中标原则

21.1投标人通过资格性和符合性审查，谈判（评审）小组开始与投标人进行谈判。谈判承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。

21.2在设备数量、配置、服务等方面不降低的前提下，投标人后一轮报价不高于前一轮报价。

21.3 谈判最终（最后一轮）报价将作为是否中标的依据。

22.评审结果公示

22.1评审结束后，评审结果在法定媒体公示。

22.2若有充分证据证明，中标候选人有提供虚假材料、恶意串通、不满足本采购文件规定的实质性要求的情形，以及有不符合法律、法规规定的其它情形，一经查实，将被取消中标资格，并按有关规定进行处理。

23.中标通知书

23.l公示结束后，采购人将向中标人发出中标通知书。

23.2中标通知书是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

七、签订合同

24.l中标人凭中标通知书，按照采购文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订政府采购合同，逾期作违约论处，投标保证金将不予退还，并按有关规定予以处罚；由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

24.2采购文件、中标人的投标文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件及补充确认材料均应作为合同附件。

24.3 签订合同后，中标人不得将设备及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权拒付合同款、有权选择终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。签订合同后无正当理由不履行合同的，履约保证金不予退还。

24.4采购方采购的产品所有知识产权风险和侵权责任均由投标方承担，如因侵权造成需方损失的，采购方有权就相关损失向投标方追偿。

第三章  项目需求质量标准

一、采购清单、技术规格参数、质量标准

（一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制电子万能试验机 | 1 |
| 2 | 微机控制压力试验机 （两位一体机） | 1 |
| 3 | 微机控制压力试验机 | 1 |

（二）技术规格参数

1、微机控制电子万能试验机

满足ISO、JIS、ASTM、DIN、BS、EN、GB等多种试验方法标准。

（1）主要技术指标

| 主要技术指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 最大负荷 | 50kN |
| 准确度等级 | 0.5级 |
| 测量范围 | 0.2%～100%F.S.（全量程不分档） |
| 试验力示值准确度 | ±0.5% |
| 试验力分辨率 | ±500000码 |
| 变形测量范围 | 1%～100%F•S |
| 变形示值准确度 | ±0.5% |
| 变形分辨率 | ±500000码 |
| 位移示值准确度 | ±0.3% |
| 位移分辨率 | 0.025μm |
| 力控速率调节范围 | 0.005～10% F•S/s |
| 力控速率控制精度 | 力控速率＜0.05% F•S/s时：±0.5% 力控速率≥0.05% F•S/s时：±0.3% |
| 伸长速率调节范围 | 0.005～10% FS/s |
| 伸长速率控制精度 | 伸长速率＜0.05% F•S/s时：±0.3% 伸长速率≥0.05% F•S/s时：±0.3% |
| 位移速率调节范围 | 0.001～500mm/min |
| 位移速率控制精度 | ±0.2% |
| 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%～100%F•S |
| 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值＜10% F•S/s时：±1% 设定值≥10% F•S/s时：±0.3% |
| 有效拉伸空间 | 600mm |
| 有效试验宽度 | 500mm |
| 电源功率 | 380V / 1.5kW |
| 主机外形尺寸 | 约970mmx530mmx1880mm |
| 产品重量 | 约500kg |

（2）设备配置

| 设备配置名称 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 控制器 | 多通道闭环控制器、型号CTS-600 | 一套 |
| 测控软件 | 能进行参数设定，试验过程负荷、变形值及曲线实时显示，具有峰值保持功能。自动求取不同标准下的材料力学性能指标，并能打印出完整的试验报告及试验曲线，实验数据能存储为Excel文档 。 | 一套 |
| 伺服电机及驱动器 | 日本安川 AFC61 | 一套 |
| 轮辐式负荷传感器 | 美国世铨 PSD5T | 一只 |
| 滚珠丝杠 | 高精度、无间隙 | 一套 |
| 旋转式楔形拉伸夹具 | 平钳口0-7,7-14,14-21mm； V型钳口φ4-φ9,φ9-φ14,φ14-φ21mm | 一套 |
| 压缩夹具 | 符合国标φ118mm | 一套 |
| 电脑 | i3-6100/4G/500G/DVD, 19LCD显示器 | 一台 |
| 三点弯曲夹具 | 下跨距300mm可调 | 一套 |
| 四点弯曲夹具 | 上跨距150mm,600mm可调间距 | 一套 |
| 引伸计 | 标距50mm变形25mm | 一套 |

2、微机控制压力试验机（两位一体机）

（1）主要技术指标

| 试验力最大量程（kN） | 抗压300 / 抗折10 |
| --- | --- |
| 控制器 | CTS-600 |
| 型号规格 | WHY-300/10 |
| 整机精度等级 | 1级 |
| 试验力测量范围(kN) | 2%～100%F·S |
| 试验力量程 | 全程不分档，等效四档 |
| 试验力分辨力 | ±500000码 |
| 试验力示值准确度 | ±1% |
| 位移测量范围(mm) | 0-100 |
| 位移分辨力(mm) | 0.001 |
| 位移示值准确度 | ±0.5% |
| 力加载速率调节范围 | 0.005～5% F·S/s |
| 力速率控制精度 | 优于设定值的±8% |
| 压缩面最大间距(mm) （不包括加载头行程） | 250 |
| 上压板尺寸(mm) | 10kN: 约φ42 300kN: 约φ108 |
| 下压板尺寸(mm) | 10kN: 约φ93 300kN: 约φ108 |
| 10kN工位夹具配置 | 水泥专用抗折夹具 |
| 300kN工位夹具配置 | 水泥专用抗压夹具 |
| 行程(mm) | 100 |
| 两立柱间有效宽度(mm) | 250 |
| 主机外形尺寸(mm) | 约2580×550×1500 |
| 电源 | 电压：380V±10%；功率：10kN工位0.4(kW)；300kN工位0.86(kW) |

（2）产品配置

| 设备配置名称 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 伺服系统 | 日本安川 SGMGV-61 | 一套 |
| 负荷传感器 | 宁波镇海 ZZY-A-300KN | 一只 |
| 减速机 | 台湾连城 SVB-14 | 一台 |
| 测控软件： | 能够自动求取抗压强度、抗折强度等力学实验数据，并打印出完整的实验报告和实验曲线。 | 一套 |
| 水泥胶砂抗压夹具 | 40mm×40mm | 一套 |
| 水泥胶砂抗折夹具 | 40mm×40mm×160mm | 一套 |
| 电脑 | i3-6100/4G/500G/DVD, 19LCD显示器 | 一台 |

3、微机控制压力试验机

（1）主要技术指标

| 试验力（kN） | 2000 |
| --- | --- |
| 整机精度等级 | 1级 |
| 试验力测量范围(kN) | 4%～100%F·S. 全量程不分档 |
| 试验力量程 | 全程不分档 |
| 试验力分辨率 | 1/500000，全程一个分辨力 |
| 试验力示值相对误差 | ±0.5% |
| 位移测量分辨力(mm) | 0.001 |
| 位移示值准确度 | ±0.5% |
| 力加载速率调节范围 | 0.005～5% F·S/s |
| 力速率控制精度 | 优于设定值的±1% |
| 加荷速度 | 600N/s-60kN/s范围可调整设置 |
| 应力控制精度 | ±0.5% |
| 应力速度 | 可调整设置 |
| 位移速度范围(mm/min) | 0～40 |
| 活塞速度最大值(mm/min) | 40 |
| 压缩面最大间距(mm) | 300 |
| 两立柱间间距（mm） | 450 |
| 上压板尺寸(mm) | Φ300 |
| 下压板尺寸(mm) | 约320×420 |
| 活塞行程(mm) | 0-80 |
| 主机外形尺寸(mm) | 1200×750×2400 |
| 电源 | 电压：380V±10%； 功率：3.0 kw |
| 重量(Kg) | 1600 |

（2）产品配置

| 设备配置名称 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 整体框架式压力试验机（通过电动丝杠调整试验空间） | 一套 |
| 油泵 | 日本NACHI—IP PUMP | 一套 |
| 伺服阀 | 意大利 ATOS-V31 | 一只 |
| 负荷传感器 | 高精度 | 一套 |
| 测控系统 | CTS-600全闭环测控系统 | 一套 |
| 抽出式数字位移传感器 | 含进口光电编码器 | 一套 |
| 压力试验软件 | 自动求取抗压强度、劈裂抗拉强度及静态弹性模量等力学实验数据，并会自动打印出完整的试验报告和实验曲线。 | 一套 |
| 落灰斗 | 无 | 一套 |

（三）质量标准

按国家相关标准执行。

（四）其它

1、中标人供货时须提供装箱清单、主要外购件的制造厂家、合格证及使用说明。

2、中标人供货物后，须按采购方需求及时对设备仪器安装调试，确保设备仪器的正常使用。

二、交货期要求

签订合同后， 30 天内仪器设备安装调试验收结束并交付使用。

三、交货地点

交货地点为：  盐城工学院建军东路校区 秸秆生态建材工程中心   。

四、付款方式

经合同签订后3个工作日内预付合同款的30% ，经安装调试验收合格后，付合同款的   60  % ，其余  10%  作为质保金，1年内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，履约保证金不予退还，采购人同时将视其情形采取拒付款、退货、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理。

五、合同签订时间

采购人和中标人应当自公示结束后  3   日内签订合同。

六、售后服务及服务承诺

6.1中标方应承诺提供一年免费质保期，提供终身维护服务。

6.2中标方应承诺所供货物性的能、技术要求、质量标准完全响应招标文件要求且未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

6.3中标方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，中标方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由中标方承担。

6.4如在使用过程中发生质量问题，中标方在接到采购方通知后在_24_小时内到达现场。 在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

七、特别说明

7.1如采购文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请投标人在投标时补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  投标文件的组成及格式

单一来源采购投标文件（正本或副本）

项目名称：

项目编号：

投 标 人（盖章）：

法人签名：

年  月  日

投标主要文件目录

一、投标函

二、法定代表人授权书

三、投标人资格声明

四、资信证明文件

五、报价一览表

六、投标配置及分项明细报价表

七、技术参数响应及偏离表(如有)

八、商务条款响应及偏离表（如有）

九、服务承诺

一、投标函

盐城工学院：

根据贵方的                采购文件，正式授权_____________(姓名和职务)代表我方___________（投标人全称），全权处理本次项目投标谈判的有关事宜。兹宣布同意如下：

1.按采购文件条款和各项规定，向贵方提供所需货物与服务。

2.我们已详细阅读全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循采购文件和本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在投标后规定的投标有效期内撤回投标，或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金同意被贵方没收，同时承担贵方提出的其它赔偿要求。如果签订合同后我方拒绝履行合同，或提供与投标文件不符的产品、伪劣产品，我们的履约保证金同意被贵方没收，同时承担贵方提出的其它赔偿要求。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间内完成项目，交付贵方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

法人代表签名：                            手机：

授权代表签名：                  手机：

投标人（单位公章）

日期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、谈判、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

三、投标人资格声明

| 投标人企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 前三年内在经营活动中有无重大违法违规纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章）:                                           日期：     年    月    日

法定代表人（签章）：

四、资信证明文件

- 1.多证合一证照复印件盖公章（或营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件盖公章）。

- 2.投标（法人或授权）代表身份证复印件盖章（原件携带备查）。

- 3.采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

- 注：单一来源谈判采购文件要求提供资格、资质文件原件的，必须在投标时携带备查。

五、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写）： 元整； 小写： 元整。 |  |
| 项目实施时间(工期或供期)：签订合同后 天内供货、安装调试完毕。 |  |

法定代表人或授权代表（签字、盖章）：

投标人（单位公章）：

日期：       年   月   日

填写说明：请准确清楚填写。

六、投标配置及分项明细报价表

盐城工学院：

本公司愿意按照                   项目采购文件条款和需求作如下报价：

货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 配置参数等相关说明（可附页) | 数量 | 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标报价应包括投标人为完成竞争性谈判采购文件确定的采购范围内的所有工作内容，投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、必不可少部件、备品备件、专用仪器仪表及工具、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、生产费、安装费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费（含国际国内运输保险）、保修费、管理费、配合费、调试费、检测费、质保运行维护费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2.“投标配置及分项明细报价表”中单价、小计、合计不一致的，以有利于采购人的原则确定。

…………………

法定代表人或授权代表（签名、盖章）：

投标人（单位公章）：

年    月    日

- 七、技术参数响应及偏离表(如有)

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 正偏离 符合或负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人全称（单位公章）：

日期：  年   月   日

注：1.按照基本技术参数详细填列。

2.行数不够，自行添加。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人全称（单位公章）：

日期：  年   月   日

注：1.按照采购文件、投标文件详细填列。

- 2.行数不够，自行添加。

九、服务承诺

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人全称（单位公章）：

日期：  年   月   日