询 价 文 件

项目编号：FZB-20161110-186

项目名称：箱式气氛高温炉

盐城工学院招投标工作办公室

2016年11月28日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城工学院采购计划，需对箱式气氛高温炉项目进行询价采购，诚邀您前来投标。

一、项目编号：FZB-20161110-186

二、项目名称：箱式气氛高温炉

三、投标人资格条件

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

- 投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的经济实体，通过相关主管部门的注册、登记和检验且拥有固定的经营场所，经营状况良好，经营范围包含所投项目在内。若投标人为代理商，必须提交制造商授权书和制造商售后服务承诺书；

2. 财务要求：投标人有有一定数量的专业技术人员，具有良好的财务状况，未处于财产被接管、冻结和破产状态；

3、招标前两年内没有发生重大质量和安全事故,在经营活动中无违法违规记录。没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示期内。(提供相关承诺或证明)

4、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或所投产品的总部所拥有。投标人投标所使用的实施人员必须为本法人员工。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；同时按照政府采购类项目相关法律法规定处理。

四、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城工学院招投标办公室网站(http://zbxx.ycit.cn/Index.html)下载。

五、投标截止时间及要求：投标人请于2016年12月2日上午11:30时前将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城工学院希望大道校区行政楼326室。（本次采购不接受传真报价）

六、招标人情况

招标人名称：盐城工学院；

技术联系人：   关老师   联系电话：18762383661

采购单位联系人：周琦     联系电话：0515-88298682

七、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为：叁仟元人民币。

2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），并将银行汇款凭证复印件盖公司章放投标文件中备查，招标结束后将银行票据交工作人员，依据我校退款程序办理相关手续。

盐城工学院招投标工作办公室

2016年11月28日

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2016年11月30日18：00时前向我中心提出，对于不影响公平竞争的问题我中心将作出答复。

三、招标文件的修改： 在投标截止时间两天前，盐城工学院均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。

四、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式六份，即正本一份，副本五份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人营业执照、近二年为高校实施相似项目的合同复印件2份等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。盐城工学院招投标领导小组会同有关人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

五、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其投标文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

六、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。

七、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于决标后无息退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还；对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

八、付款方式：按照实际中标报价方案进行付款。

第三部分  项目需求

一、项目概况

1、本次招标设备是箱式气氛高温炉。

2、本次招标工程为一个标段，招标内容为箱式气氛高温炉设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务；

二、所需设备（含辅材）的数量及基本参数▲

（一）技术指标

要求填写真实参数，投标时对具体参数能提供证明材料.重要参数用*标识。

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 推荐品牌 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式气氛高温炉 | 1 | 费舍尔HTL 10/16； 卡博莱特.盖罗RHF 16/8； 纳博热HT 08/16； | 箱式气氛高温炉 主要技术参数要求： *1.最高温度：≥1600℃ 2. 升温速度（达到最高温）：60min以内 3. 控温精度：≤±1℃ *4.容积：≥8升 5. 内尺寸(W x D x H)：≥150×300×150 mm 6. 外尺寸(W x D x H)：≥730×640×1400 mm 7.重量：约200kg 8. 功率：≥8KW 9. 电压：380V/3相 *10. 双面加热，并使用进口优质硅钼棒加热 *11. 双层炉膛结构 *12. 双层炉壳设计，并包含炉壳冷却风扇 13. 采用B型热电偶 14. 炉顶带排气口 *15. 炉底带垂直增强承重用陶瓷管 16. 平行导向门（受链条引导）实现炉门安全开关 17. 迷宫式炉门密封装置确保最佳的能效和最佳的温度均匀性 18. 控制器主要技术参数有： 18.1 PLC控制器，高亮度LCD显示屏 18.2由启动/停止/暂停、菜单、返回、信息健和旋钮按键组成 *18.3 至少50个可编辑程序，每个程序包含40个温度段 *18.4 有6个额外功能设置，如可以使用设置自动排气盖，供气系统及冷却等 18.5 基于实时时钟的延时启动功能 18.6 有十个可以设置的温度点用于测量校正 18.7 对于单区控温炉型可以自动优化 18.8三区控温或者物料热电偶控温 18.9 USB接口，供数据记录和作可视化分析 *16.10包含符合标准EN 60519-2的过温保护器 *19. 配有不易燃气体保护气接口 *20.配有自动供气系统，其主要技术参数有： 20.1由控制器额外功能控制打开关闭自动供气系统 20.2 包含流量计、流量调节旋钮、电磁阀、气体出口、压力表、球阀、气体入口等部分 20.3流量计范围：50~500l/h 21.工作环境 21.1 温度范围：5～40℃ 21.2 相对湿度范围：＜80%RH |

技术参数支持性文件只认可以下三种材料之一：

含技术指标的产品宣传彩页原件；

官网下载该产品的含技术指标PDF版，打印后相关页面上含产品Logo；

生产厂商出具的该产品技术指标证明材料并加盖生产商公章的原件（该证明材料应类似产品说明书中的技术指标部分；如证明材料仅含有第三部分“技术规格”中所列出的指标，或仅是简单复制该指标，则该证明材料无效）；

注：如产品彩页或官网技术参数有更新，请另提供原厂更新证明。

（二）配置清单

1. 高温气氛炉 主体               1台

2. 进口优质硅钼棒                1套

3. 炉壳冷却风扇                  1套

4. B型热电偶                     1套

5. 控制器（带LCD显示屏）       1套

6. 数据导入/导出USB接口         1个

7. 不易燃气体保护气接口

（包含炉背后的气体进气和出气口）    1套

8. 流量计                        1个

9. 流量调节旋钮                  1个

10. 电磁阀                       1个

11. 压力表                       1个

12. 球阀                         1个

13. 自动供气系统                 1 套

14. 温度自动校正系统             1 套

（三）安装，培训及售后服务

售后服务:

1．产品质量保证

1.1 供应商应保证其提供的设备是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。保证合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。

1.2 供应商应保证所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要，并承担按技术资料进行的操作致使设备或部件损坏的责任。

2．质保期限

2.1保修期限:整机保修期为12个月，自验收合格日计算，特殊情况除外。

2.2在规定的质保期内，供货方对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。出现上述情况，应在收到买方通知后2小时内进行咨询，若有重大故障，需在12小时内赶到现场进行修理或更换有缺陷的零部件或整机，并不得因此向买方收取任何费用。对造成的损失买方保留索赔的权利。

2.3为确保设备的正常运行，属微小缺陷，经卖方同意可由买方自行修理或解决，但由此发生的所有直接费用应由卖方负担。

2.4在质保期满后，双方应在质保期满后15天内签署有关设备的质保期期满证书一式二份，双方各执一份。对质保期外的服务，不因为买方不再支付费用而降低服务质量， 供应商应按照提供有偿服务的标准向买方提供及时、优质的保修服务。

3．培训计划

为配合我校的正确的使用仪器以及保持良好的维护的工作，培训计划分二期实施完成，培训费用为免费.：第一次培训——安装调试后现场培训（初级）；第二次培训——高级集中培训班。

特别说明：本次采购产品为全套原装进口。

三、其它说明：

1、签订合同时需提供主要投标产品生产厂家开具的授权书原件、主要设备的质保承诺书原件所报商品均为原厂正宗原配产品。

２、以上提供硬件设备为参考品牌，投标人若选用其他品牌投标，所报品牌型号技术要求必须等同于或优于参考品牌型号，投标时需提供相关证明文件，否则作为废标处理。

３、如无明确说明，不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术标准。

４、投标报价必须注明该报价所选品牌型号，并且投标人中标后按投标时选用的品牌进行供货。

５、供货时，必须提供各系统主要设备制造厂商针对本次项目出具的专项供货清单原件以及服务承诺函原件，以确保中标方所供设备为正品并保证服务承诺。

6、投标配置和分项明细报价，应标明所提供的设备名称、品牌、型号、规格、配置、参数、质保和售后服务、项目实施时间等，包括制造和装配货物所使用的材料和部件（含管、线材等辅材）、运输、安装、调试、培训、售后服务费用、货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其他税费，涉及到施工所发生的配合费，备品备件、专用工具等费，以及其他交付使用方使用前的所有费用。

7、报价方式二种都要填报，由评审小组根据具体情况选择一种进行评审：

（一）人民币报价：货到实验室价格，仪器安装调试验收完成后全额付款   （学校负责协调办理免税资料）。报价应包括设备价格、配置清单中主要配件及耗材、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

（二）外币报价（美元或欧元）：汇率按照签订合同当天汇率计算，开具信用证预付全款，学校负责协助办理免税资料。投标人的报价包括设备费、配置清单中主要配件及耗材、选配件、工具、安装测试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

8、交货期要求：海关出具免表后，90日历天内供货并安装、调试完毕。

9、结算方式及期限：按报价方式进行结算。

四、特别说明：

①所报配置为主要配置，其他按标准配置配备。

②不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

③报价含交付使用前一切费用。

④本次询价不接受选择性报价。

⑤本次询价设一个包，不可拆分细项。

⑥质保期内非人为因素发生的故障，有供应方免费维修（含配件）。

第四部分  法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：                   公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加YGXJ           号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

第五部分  报价单及有关承诺、说明（格式）

方案1、盐城工学院：

我单位愿意按照本询价文件（             ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、       报价单                                                        货币单位：人民币元

| 采购号 | 采购商品 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 投标 单价（元） | 投标 金额（元） | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限：海关出具免表后，90日历天内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.明细报价表必须认真填写，包括主要部件的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、项目实施时间等详细说明。

2.货到实验室价格，仪器安装调试验收完成后全额付款   （学校负责协调办理免税资料）。报价应包括设备价格、配置清单中主要配件及耗材、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

4.请提供组装效果图。

二、其他承诺及说明

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月

方案2、盐城工学院：

报价单及有关承诺、说明（格式）

我单位愿意按照本询价文件（             ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、       报价单                                                        货币单位：美元

| 采购号 | 采购商品 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 投标 单价（美元） | 投标 金额（美元） | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计美元（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限：海关出具免表后，90日历天内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.明细报价表必须认真填写，包括主要部件的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、项目实施时间等详细说明。

2.汇率按照签订合同当天汇率计算，开具信用证预付全款，学校负责办理免税资料。投标人的报价包括设备费、配置清单中主要配件及耗材、选配件、工具、安装测试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

4.请提供组装效果图。

二、其他承诺及说明：

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月