公开招标文件

项目名称：光催化在线反应和评价系统

项目编号：ZB-20181128-073

盐城工学院招投标管理办公室

二 〇 一 八 年 十一 月二十九 日

总  目  录

总目录  …………………………………………………………………………2

第一部分  招标公告……………………………………………………………3

第二部分  投标人须知…………………………………………………………5

第三部分 项目需求和质量标准………………………………………12

第四部分 评标方法与评分标准………………………………………20

第五部分  投标文件的组成及格式……………………………………………22

一、投标函………………………………………………………………………24

二、法定代表人授权书…………………………………………………………25

三、投标人资格声明……………………………………………………………26

四、开标一览表…………………………………………………………………28

五、投标配置与分项明细报价表……………………………………………….29

六、技术参数响应及偏离表…………………………………………………….30

七、商务条款响应及偏离表…………………………………………………….31

八、评分索引表……………………………………………………………….32

九、资信证明文件技术支持性文件………………………………………………………….33

十、技术方案、服务承诺、培训承诺等…………………………………………………….34

十一、技术参数确认函……………..……………………………………………………….35

第一章  招标公告

根据采购计划，盐城工学院就 光催化在线反应和评价系统项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标人前来投标。

一、项目简介

项目名称：光催化在线反应和评价系统

项目编号：ZB-20181128-073

项目预算：99万元

本次招标共 1 个项目包，不可拆分细项，不可漏项，投标人必须编制投标文件、密封投标文件、递交投标文件，招标人按一个项目开标、评标、选择中标人。

二、投标人资格条件

（一）参加本项目的投标人应具备以下条件：

1.必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人；

2.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

3.有固定的经营场所，有适应项目需求的配套售后服务站点和专业工程师团队，提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年的不需）；

专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，具有良好的商业信誉；提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年的不需提供）；

4.提供多证合一执照（或各自独立的单一证照）副本复印件（盖公章），提供法人或被授权代表人身份证复印件；原件携带备查；

5.提供近三年来与本项目类似（或与本项目类似、与高校合作）的经营业绩证明复印件（盖公章）；

6.参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、失信记录的声明；

7.投标的产品、服务拥有完全的知识产权，或被知识产权拥有人授权；

8.本次招标不接受联合体投标。

三、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请自动关注原网发布的信息补充公告。

四、招标文件获得

投标人自行在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html上下载。

五、投标文件递交

投标起、止时间、地点：2018年 12 月19日 8:30～9:00；盐城市希望大道中路1号（邮编 224051 ） 盐城工学院希望大道校区行政办公楼5楼532投标室。投标文件要求提供正本1份（正反打印），副本4份。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

六、开、评标时间及地点

2018 年 12 月19日9:00 开标。盐城工学院希望大道校区行政办公楼5楼532中庭会议室。投标人须带身份证原件参加开标会。开标结束即予评审。

七、投标保证金

1.本次采购投标保证金金额为：  20000.00  元。

2.投标保证金一律用银行本票（同城）或银行汇票（异地）的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院（无需填写账号），付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

3.送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件以及投标人本人身份证到财务处办理相关手续。未按招标文件要求缴纳保证金的视为不响应招标文件情形，其投标文件不予接受。中标人的投标保证金直接转为履约保证金并开具发票，未中标的在评审结束后10日内无息退回。

4.招标资料费

招标资料费 500.00 元在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。投标人交纳的招标资料费，无论中标与否均不予退还。

八、采购人及联系电话

采购人名称：盐城工学院

技术联系人：刘老师      联系电话：18915997699

归口部门联系人：凌老师　联系电话： 0515-88298682

招标办联系人：孟老师    联系电话： 0515-88168897

盐城工学院招投标管理办公室

二〇一八年十一月二十八日

第二章  投标人须知

一、总则

1. 适用范围：本招标文件仅适用于光催化在线反应和检测系统 项目采购。

2. 合格的投标人

2.1 满足招标公告中“投标人资格要求”的规定。

2.2 满足招标文件实质性条款的规定。

3. 投标费用

投标人应自行承担与投标有关的所有费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 招标文件的约束力

投标人一旦下载了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并视为自招标公告（包括补充公告、更正通知等）发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1招标文件有以下部分组成：

5.1.1招标公告（包括补充公告、更正通知等）

5.1.2投标人须知

5.1.3项目需求

5.1.4评标方法与评分标准

5.1.5投标文件的组成及格式

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等等；按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6. 招标文件澄清与修改

6.1 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知盐城工学院。盐城工学院认为已发布的招标文件确有必要澄清的，将在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/和盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html发布公告，答复中包括所提问题（但不包括问题的来源）。

6.2 招标文件的修改

6.2.1在投标截止时间三天前，盐城工学院均可以以补充文件的方式，在盐城市政府采购网和盐城工学院校园网对招标文件进行修改。

6.2.2盐城工学院有权按照法定的权限推迟投标截止日期和开标日期。

6.2.3修改、补充文件作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

7.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8. 投标文件的构成

投标文件正、副本至少应提交以下投标材料：

8.1投标函

8.2法定代表人授权书

8.3 投标人资格声明

8.4 开标一览表

8.5 投标配置与分项明细报价表

8.6技术参数响应及偏离表

8.7商务条款响应及偏离表

8.8 资信证明文件及技术支持性文件

8.9评分索引表

8.10服务承诺

9. 投标文件的编制

9.1 投标人应阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交应交资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应，有可能被视为废标，由此产生的不利于投标人的风险由投标人承担。

9.2 投标人应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

9.3投标文件封面应注明“项目名称”、“项目编号”、“标段号”，投标单位全称盖公章，法人签名，编制时间。

9.4 投标文件应符合投标截止时间前招标人可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

10. 投标报价

10.1 投标报价的货币单位：人民币元。

10.2开标一览表和投标配置与分项报价表。

10.2.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表、投标配置与分项报价表。在投标配置与分项报价表中列出所提供设备的品牌、规格型号、生产厂家及相关配件、材质等，据实填报，尽可能详细（增加行、列）。每项货物或服务等只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属有选择的报价，但不计入投标报价总价)。

10.2.2采购人需求的产品供应、安装、调试及有关技术服务等。

10.2.3有关费用处理

招标报价采用总包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

10.2.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也应列入报价。

10.3 投标人根据招标内容的要求，准确报价，一经报出，不得更改。

10.4 开标时，当投标配置与分项明细报价表内容与开标一览表内容不一致时，以开标一览表为准。

投标文件的小写金额和大写金额不一致时，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.5 未宣读的投标价格信息评标时不予承认。

11. 开标一览表

投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，封入投标文件。

12. 投标人的资信证明文件

投标人必须按照招标文件的要求提供有关资信证明文件，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

13. 技术及售后服务承诺

投标人的产品技术指标、服务承诺应按等于或高于招标文件中关于技术性能要求、售后服务要求提出的标准做出响应。

14. 投标保证金、履约保证金

14.1 投标保证金是为了保护盐城工学院免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第“14.4”条的规定不予退回投标保证金。

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 若中标，投标保证金自动转为履约保证金。

14.3 投标保证金专用凭据须在提交投标文件时交工作人员核验，不可封在投标材料中。

14.4 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

14.4.1投标人在投标有效期内撤回其投标；

14.4.2投标人提供的有关资料、资格证明被确认是不真实的；

14.4.3投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

14.4.4中标人放弃中标资格、中标机会；

14.4.5中标人在规定期限内未签订合同；

14.4.6中标人承包的工程未通过验收或整改不到位或拒绝整改或无法整改或整改后影响工程质量的；提供的货物、服务低于招标文件要求、投标文件承诺，或检测不合格或提供伪劣产品的；

14.4.7投标人在本次采购活动中有其它任何违法行为的。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后九十（90）日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期期满之前,可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，无息退回投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件中的所有规定在延长期内继续有效。

16. 投标文件份数和签署

16.1 投标人应准备一式五份（正本一份正反打印，副本四份），每份投标文件须在右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件必须打印或复印，编制投标（响应）文件资料目录，并按顺序装订成册。

16.3 投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字和盖章。

四、投标文件的密封与递交

17. 投标截止时间

17.1 投标截止时间为招标公告中规定的时间。

17.2因修改补充招标文件，招标人可以按照规定延长投标截止日期。

18. 投标文件的密封与标记

18.1 投标人应将投标文件封装完好。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.1.1封袋正面注明投标项目名称、项目编号、标段号，以及“请勿在X年X月X日X时X分（开标时间）之前启封”、投标人全称等字样，并加盖公章。

18.1.2在封袋（盒）骑缝处加盖投标人公章（暗标除外）。

18.2 如果封袋（盒）未按上述要求密封、加写标记或标注不清，招标人对误投或过早启封概不负责。标记标注不清或提前开封的投标文件，招标人将拒收。

18.3 投标截止时间后递交的投标文件招标人将拒收。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效；由此产生的一切后果由投标人自行承担。

19.2投标人一旦递交投标文件后，不应再对投标文件进行修改，招标人有权拒绝。投标截止时间前如撤回投标，需投标人书面申请并签字。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金不予退回。

五、开标与评标

20. 开标

20.1 招标人将按规定的时间和地点组织开标会议，投标人或委派授权投标代表（携带身份证原件）应准时参加（仅需1人代表投标人即可），并签名以证明其出席。

20.2 开标仪式由招标人主持，监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

20.3 投标截止时间前同意撤回的投标将不予开封。

20.4 开标时，监督人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标人将当众宣读投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标人认为合适的其它内容。

20.5开标记录、存档备查由招标人负责，开标记录应包括开标时宣读的主要内容。

20.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

20.7当投标人少于三家时不予开标，由主持人向评委会汇报再作决定。

21. 评标

21.1  开标后，招标人立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22. 评标过程的保密

22.1 开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，均不得泄露。凡涉及投标人商业秘密的事项，所有当事人无论何时均应严守和维护。

22.2 在评标过程中，如果投标人试图向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，维护公平竞争，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

23.2 接到澄清要求的投标人应按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

23.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，保留或纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应度只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

24.5 评标时，评委会有权要求投标人对投标配置与分项报价作出修正，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

25. 无效投标条款和有关说明

25.1 无效投标条款

25.1.1 未按要求交纳投标保证金的；

25.1.2 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

25.1.3 投标人在报价时采用选择性报价；

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

25.1.5 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

25.1.6其他法律、法规及本招标文件规定的评委会认定属无效投标的情形。

25.2 不予评审

25.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

25.3 有关说明：有效投标人或单项（标段）投标人低于三家时，招标人重新招标；或根据有关规定、结合项目类型，保留改用其它方式进行采购的权利。

六、定标和质疑处理

26.确定中标单位

26.1 评委会根据本招标文件规定的评标办法与评分标准向招投标领导小组推荐意向中标候选人。

26.2招标人根据评委会推荐的意向中标候选人确定中标人。

26.3 评审结束后二个工作日内，中标候选人名单将在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/和盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html进行公示。

26.4 若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者与招标方工作人员恶意串通的；

26.4.3 向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

26.4.4 不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

26.4.5 不符合法律、法规约定的其它情形一经认定，招标人有权重新组织招标。

27. 质疑处理

27.1 .1参加投标供应商对中标或者成交结果提出质疑的，应从采购结果公示之日起3日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、3日（采购结果公示之日起）之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

27.1.2对招标文件提出质疑的，为投标截止时间10日前。

27.1.3对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

27.2 质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）签字, 并加盖单位公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函招标人有权不予受理。

27.3 未参加投标的供应商生产商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商生产商所提出的质疑不予受理。

27.4  质疑函应当包括下列内容：

27.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

27.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

27.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

27.5 招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

27.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

27.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.8 投标人提出书面质疑必须合法、有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑或自己质疑自己。否则一经查实，招标人将没收其投标保证金，限制（3年）其进入盐城工学院采购市场，并向信用中国网、信用江苏网、政府采购网举报，同时依据有关规定向上级管理监督机关报告。

28.中标通知

28.l 中标结果公告期满后，招标人将通知中标人签订合同。

七、签订合同

29.l中标人应按照招标文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订合同，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标人不得转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人要承担相应赔偿责任。

29.4如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

第三章  项目需求和质量标准

一、采购清单、技术参数要求、质量标准

（一）采购清单：

| 项目名称 | 采购清单 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.循环型光化学反应系统 | 循环型光化学反应装置三联系统 | 套 | 1 |
|  | 进口真空泵（含转接头配件） | 台 | 1 |
|  | 冷却循环机 | 台 | 1 |
|  | 实验室集成系统 | 套 | 1 |
|  | 不锈钢金属支架 | 套 | 1 |
|  | 液氮冷阱 | 个 | 1 |
|  | 升降台 | 套 | 6 |
|  | 搅拌台 | 套 | 6 |
|  | 高真空气体循环泵 | 台 | 3 |
|  | 在线反应器 | 个 | 6 |
|  | 高真空气压计 | 台 | 4 |
|  | 数字真空表 | 件 | 4 |
| 2. 光催化产物检测系统 | 系统1配置: 1.主机 1台 2.辅助压力控制器 1件 3.填充柱进样口 1件 4. 全电子流量气路控制系统 1件 5.热导检测器 1件 6.分析色谱柱 4根 7.阀箱 1件 8.十通阀 1个 9.六通阀 1个 10.程序控制器 1件 11.标气 1套 12.消耗品包 1套 | 台 | 1 |
|  | 系统2配置： 1.气相色谱主机 1套 2.辅助压力控制器 1件 3.毛细柱进样口 2件 4.全电子流量气路控制系统 1件 5.氢火焰检测器 2件 6.分析色谱柱 4根 7.甲烷转化炉 1件 8.阀箱 1件 9.十通阀 1个 10.六通阀 1个 11.程序控制器 1件 12.标气 1套 13.消耗品包 1套 | 台 | 1 |
| 3.电化学检测系统 | 产品配置： 1.系统主机； 2.电极抛光材料 1套； 3.配套电极线 1束； 4.常用参比电极1套； 5.常用工作电极 1套； | 台 | 1 |
| 4. 光源系统 | 产品配置： 1高稳定氙灯电源 1套 2 光路转向装置各种滤光片； 3.光路转向装置内预装滤光片：VisREF 1片（350-780nm） 4. 电源线、说明书、合格证、验收单、保修证一套 | 台 | 3 |
|  | 300W陶瓷灯泡 | 个 | 10 |

（二）技术参数及要求：

1．循环型光化学反应系统技术参数要求：

★★1.1采用三联全玻璃系统，可实现3组实验同时测量，可实现相邻两套系统的偶联反应；

1.2. 系统真空度：绝对真空度，<10 Pa；静态测试12小时，平均每小时浮动低于±20 Pa；

1.3. 真空泵：最终压力<3*10~3 mpar（绝对压力）；流速（50HZ）˃150L/min；噪音<50分贝；功率：245KW；连接：内径8mm软管。

1.4. 系统循环部分体积：160~170 mL(不含反应器)；

1.5. 取样环体积：4 ~5 mL；

1.6. 气体循环：90~900 mL/min连续可调；

1.7. 工作压力：5~95 kPa；电源：220V，50Hz。

1.8. 工作环境温度：10～35℃；

1.9. 工作环境湿度：小于85%；

1.10. 冷却管路：7 oC~室温(最低温度由冷却循环机参数决定) ；

★1.11.全玻璃体系高真空气体循环泵：高真空电磁气体循环泵，以电磁振动原理实现气体循环；循环部件为玻璃封装的磁铁；系统气体循环频率可调：逆时针循环，气体循环速度90-900 mL/min连续可调；电磁驱动组件寿命至少10年

1.12. 兼容接口：高速电磁气体循环泵接口；高真空气压计接口；

1.13. 气相色谱接口，3分转2分(可选其它不同高精度气相色谱)；

★1.14. 电子真空计：采用进口高真空气压计以及提供相应的高真空气压计接口，9.5 mm；检测极限10 Pa；具有温度补偿功能。

★1.15. 数字真空计：量程为-5~110kPa；精度0.01kPa；高灵敏度。并可与以上电子真空计配套使用；

1.16. 系统与反应器连接处需做球磨处理，防止漏气；

系统与反应器连接磨口：BT19球磨口；

1.17 高真空金属接头：减少微粒产生和截留，承受高压的高强度，提供可靠的、无泄漏密封性能，适用于腐蚀环境或极端温度，保持真空或承受高压的管接头。

1.18. 氙灯光源、光纤光源等可以耦合到光催化真空系统中，为反应器提供辐照光。

1.19. 可加载多种反应器（光催化水分解产氢、光催化水分解产氧、光电化学水分解、光电化学二氧化碳还原、液相二氧化碳光还原、气相二氧化碳光还原、光热催化二氧化碳等）。

2. 产物检测系统技术参数要求：

2.1、快速加热和冷却的柱温箱

2.1.1.柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）

★ 2.1.2. 程序升温：20阶21平台

2.1.3. 最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加

2.1.4. 温度设定精度：0.1℃

2.1.5. 控温精度：0.01℃

★ 2.1.6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

2.1.7. 冷却速度：从 300 降到 50℃ ≤6 min（室温25℃）

2.1.8. 具有柱温箱温度的自动保护功能。

2.1.9. 最大运行时间：9999.99分钟

2.2、进样单元

2.2.1.可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。

2.2.2.最高温度：420℃

2.2.3.升温设定：1℃步阶

2.3、检测器单元

★ 2.3.1可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由电子压力系统控制，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。

2.4、其他

2.4.1. 色谱柱和流路系统

2.4.2 支持填充柱和毛细管

2.4.3具有室温补偿和自动环境补偿功能

2.4.4 具有恒定的载气线速度控制功能

2.4.5面板键盘可以完全控制及显示所有温度区域和载气流量

2.4.6面板键盘完全控制所有检测器功能

2.4.7 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

2.5、数据处理系统

2.5.1. 数据采集和数据解析

采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。

2.5.2. 报告制作

高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。

2.5.3. 质量控制

高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

2.5.4. 网络化控制

可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。

2.6.产物检测系统1功能及技术参数要求：

2.6.1分析系统方案设计要求：

本系统由十通阀，六通阀，色谱分析柱和TCD检测器等组成。通过切换十通阀，使定量环里的样品气进入分析系统。通过预柱的 H2和 O2被分离后经六通阀，被TCD检测。

2.6.2 采用热导检测器对样品进行分析检测（TCD）

2.6.3 最高使用温度：420°C

2.6.4 具有过热保护功能

2.6.5灵敏度:40000mv.ml/mg (癸烷)

2.6.6 动态范围：105

2.6.7热导丝：铼-钨丝

2.6.8惠斯登电桥灯丝结构，铼-钨灯丝，具有参比灯丝，适合填充柱分析

★2.6.9承诺指标： H2检出限5ppm，O2检出限1000ppm。

2.7产物检测系统2功能及技术参数要求:

2.7.1分析系统方案设计要求：

本系统本系统由十通阀，六通阀，色谱分析柱，FID检测器，甲烷转化炉等组成。通过切换十通阀，使定量环里的样品气进入分析系统。样品气中CO、CO2等先通过预柱使阀实现反吹。通过预柱的 CH4和 CO被分离后经六通阀，被FID检测。

2.7.2 氢火焰离子化检测器（FID）

2.7.3 最高使用温度：420℃

2.7.4 方式：双流路方式

2.7.5 自动点火功能

★2.7.6 检测限：3 pg C/s ( 十二烷 )

2.7.7 动态范围：107

2.7.8承诺指标：检测限量 CH4、CO、C2烃类检出限 1ppm。

3.电化学检测系统技术参数要求：

3.1. 恒电位仪/双恒电位仪

3.1.1 零阻电流计

3.1.2. 2，3，4电极结构

3.1.3. 浮动地线或实地

3.1.4. 两个通道最大电位范围：±10 V

3.1.5. 最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±350 mA 峰值

3.1.6 槽压：±13 V

3.1.7 恒电位仪上升时间： 小于 1 s, 通常 0.8 s

3.1.8 恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz

3.1.9 所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V

3.1.10 所加电位分辨：电位范围的0.0015%

3.1.11 所加电位准确度： ±1 mV,±满量程的0.01%

3.1.12 所加电位噪声：< 10 V 均方根植

3.1.13 测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A，12量程

3.1.14 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA

3.1.15 电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1%

3.1.16 输入偏置电流：< 50 pA

3.2. 恒电流仪

★3.2.1 恒电流范围： 3 nA – 250 mA

3.2.2 所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA

3.2.3 所加电流分辨率：电流范围的0.03%

3.2.4 测量电流范围： ±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5 V, ±10 V

3.2.5 测量电位分辨率：测量范围的0.0015%

3.3. Electrometer:  电位计

3.3.1 参比电极输入阻抗：1e12 欧姆

3.3.2 参比电极输入带宽： 10 MHz

3.3.3 参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C

3.4. 波形发生和数据获得系统

3.4.1 快速信号发生更新速率：10 MHz， 16位分辨

3.4.2 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000 点

3.4.3 外部信号记录通道最高采样速率1M Hz

3.5. 实验参数

★3.5.1 CV和LSV扫描速度：0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s

3.5.2 扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时）

3.5.3 CA和CC的脉冲宽度：0.0001 至 1000 sec

3.5.4 CA的最小采样间隔：1 s，双通道同步

3.5.5 CC的最小采样间隔：1 s

3.5.6 CC模拟积分器

3.5.7 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec

3.5.8 SWV频率：1至100kHz

3.5.9 i-t 的最小采样间隔：1 s，双通道同步

3.5.10 ACV频率范围：0.1 至 10 kHz

3.5.11 SHACV频率范围：0.1 至 5 kHz

3.5.12 FTACV频率范围：0.1 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据

★3.5.13 交流阻抗： 0.00001 至 1 MHz

3.5.14 交流阻抗波形幅度： 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值

3.6. 其他特点

3.6. 自动或手动iR降补偿

3.6.1 电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003% 准确度

3.6.2 电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度

3.6.3 外部电位输入

3.6.4 电位和电流的模拟输出

3.6.5 可控电位滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz

3.6.6 可控信号滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz

3.6.7 旋转电极控制电压输出：0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.003% 准确度，需要某些旋转电极装置才能工作

3.6.8 通过宏命令可以控制数字输入输出线

3.6.9 内闪存储器可迅速更新程序

3.6.10 串行口或USB口数据通讯

3.6.11 电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统）

3.6.12 CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（CHI730E以上）或预定义反应机理（其他型号）

3.6.13 交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号）

3.6.14 最大数据长度：256,000-16,384,000 点可选择

3.6.15 仪器尺寸：约为37 cm (宽)  23 cm (深)  12 cm (高)，偏差±25%

4.光源系统技术参数要求：

★4.1灯泡功率：陶瓷灯泡300W,与光源系统匹配

4.2功率调整范围：150W-300W连续可调

4.3电流调节范围：11-22A；工作电压14V

4.4光谱范围：300nm～2500nm（无臭氧O3）

4.5总光功率：50W，可见区19.6W，紫外区2.6W

4.6光功率密度：100mw/cm2 –2000mw/cm2

4.7平行光光斑直径：60mm

4.8平行光发散角：平均5°；

4.9散热形式：专利散热模组（轴向均匀扇热）

4.10灯泡寿命：≥1000H

4.11光稳定度：±1%；

4.12电源优于欧盟标准，稳流精度可达0.01%

4.13光源系统采用多点温度监控，保证光源稳定输出

4.14风扇转速延时依系统温度自动调整，稳定光强输出

★4.15通过更换滤光片：紫外区、可见区、单色光可随意选择

4.16采用高低压线路分离，安全可靠，无干扰

（三）质量、验收标准

1、投标人需提供产品(循环型光化学反应系统，产物检测系统)的生产厂商针对本项目所投产品的正式授权书及售后服务承诺书原件。

2、投标文件中带★★不得出现负偏离，如果出现负偏离则投标无效；投标文件中的带★技术参数为重要技术参数，负偏离总计不得超过5项。投标人需提供投标产品的相应技术参数的证明材料，由评审委员会三分之二及以上的委员认定。

3、所有设备安装调试正常，联机运行正常。

4、提供所有设备合格证、说明书、（注：相关授权书）。

二、交货期要求

签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束检收合格并交付使用。

三、交货地点

交货地点为：盐城工学院校内指定地点。

四、付款方式

合同签订后，采购人预付合同款的10%作为项目启动资金，供应商应在收到启动资金后开具合同款全额发票；供应商需在规定时间内将所供货物送达指定地点并安装调试，产品经安装调试验收合格后，再付合同款的85%，其余5%作为质保金，1年内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视其情形采取退货、拒付款、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理。

五、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后5日内签订采购合同。

六、售后服务及服务承诺

1、 投标人须承诺整机免费维保期≥24个月(自设备验收合格之日起计算)。

2、 循环型光化学反应系统，生产厂商需提供每年至少1次的上门检修及保养，确保整套光催化在线反应与检测系统正常运行；

3、在质保期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应在接到通知的2小时内为用户提供相应的电话技术援助。电话咨询不能解决的故障，供应商和厂家应采取相应措施，在72小时内提供上门服务。实在无法解决的，应提供替换的备用产品，确保用户能够正常使用；质保期内须免费提供易损件、备品备件和专用工具；质保期外以成本价格提供易损件、备品备件和专用工具。

4、质保期满后，投标人须继续提供免费电话咨询服务，负责终身维修，并以成本价提供相应的售后维修服务；

5、人员培训

中标后两年内，每年提供3人公司免费培训名额，确保客户能熟练操作仪器、排除常见仪器故障。

七、特别说明

1、如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，评委会将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  评标方法与评分标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法确定中标候选人。按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评分标准

本项目评分总分值为100分。

1．报价（30分）

1.1投标报价超过项目预算的不得分。

1.2 以合格投标人中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

1.3 各有效投标人的投标报价得分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×30（计算结果四舍五入，保留两位小数）

2. 技术、质量（50分）

2.1根据技术参数的响应性进行综合打分：（50分）

（1）所投产品全部参数完全响应招标文件要求的，得50分；

（2）标注“★”的参数不满足招标文件要求的，每一项扣4分（50分起扣），如若负偏离≥5项，本项得分按0分计算；

（3）未标注“★”的参数不满足招标文件要求的，每一项扣2分（50分起扣），扣完为止，本项最低得0分。

3. 业绩（10分）

（1）提供本次采购前三年内，与本项目类似的业绩证明材料（合同复印件加盖企业公章，原件携带备查），每提供1份得1分，加满5分为止。（满分5分）

（2）光催化产物检测系统在光催化研究领域占有率（有1-10台得1分，有11--20台得2分，21-30台得3分，31台及以上得5分。此项以加盖生产厂家公章的用户名单和联系方式为准。（满分5分）

4. 售后服务（10分）

（1）生产厂商需提供每年1次上门检修及保养，每增加一次得1分，最高得2分。（满分2分）

（2）在承诺免费质保期24个月的基础上每延保6个月增加0.5分，最高得3分。（满分3分）

（3）提供培训内容包括：系统检漏（0.2分）、反应体系体积(含反应器、取样环)精确标定（0.2分）、H2和O2测量的标准曲线绘制（0.3分）、CO和CH4量测的标准曲线绘制（0.3分）、光催化水分解产氢和氧气（0.4分）、光电化学水分解（0.4分）、光电化学二氧化碳还原（0.4分）、液相二氧化碳光还原（0.4分）、气相二氧化碳光还原（0.4分）等，确保客户能熟练操作仪器、排除常见仪器故障。（满分3分）

（4）承诺中标后两年内，每年提供3人公司免费培训名额，每增加免费培训名额1人得1分，最高得2分。（满分2分）

第五章  投标文件的组成及格式

投 标 文 件(正本或副本)

项目名称：

项目编号：

投标人：（公章）

法  人：（签名）

年  月  日

投标主要文件目录

一、投标函

二、法定代表人授权书

三、投标人资格声明

四、开标一览表

五、投标配置与分项明细报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、评分索引表

九、资信证明文件技术支持性文件

十、服务承诺

一、投标函

盐城工学院：

根据贵方的                    招标文件，我方正式授权_____________(姓名和职务)代表___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其澄清、修改、补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，或中标后拒绝签订合同，或在项目的实施全过程中由于我们的违法违规，我们同意投标和履约保证金被贵方没收。

6.同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件、投标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人（单位公章）：

投标人授权代表姓名（签字）：                     手机：

日期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

三、投标人资格声明

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 前三年内政府采购活动中有无重大违法纪录声明 |  |  |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 投 标 人 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
| 财务状况 （最近两年） | 指 标 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、准确的。如贵方要求，我们同意提供相关更为详细的证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章）:                  日期：  年  月  日

四、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写）： 元整；小写： 元整。 |  |
| 项目实施时间(供期或工期)： |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

填写说明：请准确清楚填写。

五、投标配置及分项明细报价表

盐城工学院：

本公司愿意遵照                 招标文件条款、采购项目需求作如下报价：

货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产商 | 配置参数等相关说明（可附页) | 数量 | 投标单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币大写： 元整；小写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施时间(工期或供期)：签订合同后 天内供货、安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、明细报价表应认真仔细、据实填写，包括产品的品牌、型号、厂商、配置参数、数量、价格、质保、安装、调试、培训、必不可少的部件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费，尽可能详细。标准备件赠送，不计入总价。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

…………………

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

年    月    日

六、技术参数响应及偏离表(如有)

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：                   单位公章：

年  月  日

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表（如有）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

年  月  日

八、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

九、资信证明文件技术支持性文件

1、多证合一证照（复印件、加盖公章）；

2、或营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件、加盖公章）；

3、投标（法人或授权人）代表有效身份证件(复印件) ，原件携带备查；

4、招标文件中规定要求提供的证明材料、业绩合同和投标人认为需要提供的其它材料（招标文件要求提供原件的必须在投标文件中提供，没有要求的提供复印件原件携带备查）。

十、技术方案、服务承诺、培训承诺等

法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

年  月  日